附件1

## 询价函

## 各受邀报价公司：

## 依照《中华人民共和国政府采购法》及医院内部相关规定，特对以下设备进行询价。如有意报价者，请按要求填好下表，盖好公章（多页盖骑缝章）后递交到我院或者邮寄到我院。

## 询价单位：长宁县中医医院

## 时间：2025年   月  日

询价名称：长宁县中医医院腔镜灌注泵和口腔直角高速涡轮手机采购项目

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 标的名称 | 技术及商务要求 | 单位 | 数量 | 单价限价(元） | 单价报价（元） | 总价（元） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜灌注泵 | - 压力设定范围: 20mmHg～400mmHg（2Kpa～53.3Kpa） - 2、流量设定范围: 0.1～1.0L/min - 可通过转速调节流量 - 3、电源: 交流220V ±10％； 50Hz ±1Hz - 4、噪声: ≤50dB(A) - 5、运行方式: 间歇加载连续运行，持续液体灌注 - 6、液晶屏动态显示实际压力、实际流量、设定压力等功能数据 - 7、设有压力值切换按键，可在Kpa和mmHg之间切换 - 8、根据压力和流量设定值的不同，可分别适用于泌尿科（输尿管镜、经皮肾镜）、妇科（宫腔镜）、骨科（关节镜、椎间孔镜）等手术。 - 9、腔镜灌注泵具有记忆能力，开机显示上次设定的压力和流量值 - 10、免费提供设备运输、安装、调试、培训等，质保期≧2年 | 台 | 1 | 32000 |  |  |  |
| 2 | 口腔直角高速涡轮手机 | 1、设备用途：用于去除牙齿腐质，牙齿修复治疗等。 2、技术参数：机头直径≤11.9mm；机头高度≤13.0mm；工作转速≥40 万转/分；纯钛机身，陶瓷轴承按钮换针式，四点喷雾。 3、免费提供设备运输、安装、调试、培训等，质保期≧1年 | 把 | 10 | 1160 |  |  |  |

## 技术要求、商务要求响应表

| ## 设备名称 | ## 序号 | ## 技术和商务要求 | ## 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 腔镜灌注泵 | ## 1 |  |  |
|  | ## 2 |  |  |
|  | ## 3 |  |  |
|  | ## 4 |  |  |
|  | ## 5 |  |  |
|  | ## 6 |  |  |
|  | ## 7 |  |  |
|  | ## 8 |  |  |
|  | ## 9 |  |  |
|  | ## 10 |  |  |
| ## 口腔直角高速涡轮手机 | ## 1 |  |  |
|  | ## 2 |  |  |
|  | ## 3 |  |  |

注：报价应是采购总价，包括设备运输、安装、调试、保险、代理、培训、验收、税费等。

填报须知：

1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。

2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。

3.询价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。

4.报价公司的报价不可更改。

5.报价计算错误时，以单价为准。

6.多页必须盖骑缝章方有效。