附件1：
一、X射线计算机体层摄影设备（型号：Optima CT680 Expert）维保内容
	保养项目
	检测目的
	周 期

	1、系统 
	
	

	检查x射线曝光指示灯 
	安全要求
	每三个月

	检查各扫描按钮操作正常 
	安全要求
	每三个月

	检查紧急制动按钮和防触碰开关（PDU／控制台／扫描架／床）
	安全要求
	每三个月

	整体清洁 
	清洁
	每三个月

	更新场地维修记录 
	检测
	每三个月

	检查系统文件 
	检测
	每三个月

	校准（如需要）
	图像质量
	每九个月

	图像质量检测 
	图像质量
	每三个月

	备份系统数据 
	安全要求
	每三个月

	检查系统时间的准确性 
	检测／调整
	每三个月

	检查Insite的联通状态
	检测
	每三个月

	电气环境监测 
	检测
	每三个月

	2、操作台 

	检查操作台内部风扇 
	检测
	每三个月

	oc整体清洁       
	清洁
	每三个月

	检查和清理HP工作站的内部风扇 
	检测／清洁
	每九个月

	检查和清理DARC/IG的内部风扇和散热器 
	检测／清洁
	每九个月

	检查DVD-RAM和MOD驱动器的读写性能，并清理风扇和通风口 
	检测／清洁
	每三个月

	检查并清洁SCIM／键盘／鼠标／轨迹球 
	检测／清洁
	每三个月

	3、扫描架 

	检查并记录扫描架旋转圈数 
	检测
	每三个月

	扫描架轴承加油润滑（圈数每隔二百万）
	安全要求
	圈数每隔二
百万

	检查并清洁扫描窗 
	检测／清洁
	每三个月

	清理通风口／风扇 
	清洁
	每三个月

	清理滑环粉末 
	清洁
	每三个月

	清理／检查滑环和刷子 
	检测／清洁
	每三个月

	清理／检查球管防尘过滤网 
	检测／清洁
	每三个月

	检查数据采集系统／清除灰尘
	检测／清洁
	每三个月

	检查所有风扇运作情况 
	检测
	每三个月

	检查驱动皮带 
	检测
	每三个月

	检查准直器铜滤 
	检测
	每三个月

	用制定力矩扳手检查旋转部分的固定螺丝 
	安全要求
	每三个月

	检查前／后倾状态 
	检测／调整
	每三个月

	定位为而灯检查 
	检测／调整
	每三个月

	4、高压部分 

	检查并记录球管扫描次数 
	检测
	每三个月

	检查高压油状态（球管／高压油箱）
	安全要求
	每三个月

	反馈电路检测 
	检测
	每九个月

	HHS 扫描 HHS Scan
	检测
	每九个月

	5、电源分配柜 

	通风口和PDU内部清理 
	清洁
	每三个月

	检查LED及状态指示灯 
	检测
	每三个月

	检查所有继电器 
	检测
	每三个月

	检查各器件无变色／无打火痕迹 
	检测
	每三个月

	紧固各电源线的连接 
	检测／调整
	每九个月

	6、扫描床 

	检查扫描床上／下驱动状态 
	检测
	每三个月

	检查扫描床板进／出状态 
	检测
	每三个月

	清洁扫描床及扫描床板 
	清洁
	每三个月

	检查扫描床及其附件是否损坏 
	检测
	每九个月

	检查液压器件是否漏油 
	检测
	每九个月

	机械运动部位加润滑油 
	检测
	每九个月


X射线计算机体层摄影设备（型号：ANATOM16 HD）维保内容

	项目
	检测目的
	检测周期

	1、设备环境、电气环境

	屏蔽室环境检查
	安全要求
	每三个月

	机房温度
	CT稳定要求
	每三个月

	机房湿度
	CT稳定要求
	每三个月

	扬尘情况
	CT稳定要求
	每三个月

	UPS规格型号
	CT稳定要求
	每三个月

	稳压器规格型号
	CT稳定要求
	每三个月

	地线
	安全要求
	每三个月

	电源电压
	安全要求
	每三个月

	电源共用检查
	安全要求
	每三个月

	漏电保护检测
	安全要求
	每三个月

	急停功能
	安全要求
	每三个月

	门控开关
	安全要求
	每三个月

	曝光指示灯
	安全要求
	每三个月

	2、软件检查及主机保养

	错误代码查询
	检查设备运行日志，记录错误信息
	每三个月

	校准日志查询
	检查设备校准日志，确认是否按标准校准
	每三个月

	球管曝光秒次
	检测
	每三个月

	外网连接情况
	检测
	每三个月

	检查量
	检测
	每三个月

	扫描协议
	确认是否有常用协议需要固化，协助修改。
	每三个月

	语音系统
	双向语音功能确认
	每三个月

	主机线缆舒适度
	确认线缆舒适度合适，重点确认光纤状态
	每三个月

	鼠标键盘功能
	确认鼠标键盘无功能异常按键
	每三个月

	主机箱风扇
	确认主机内风扇工作正常
	每三个月

	主机箱除尘
	主机内灰尘清理
	每三个月

	3、扫描架保养

	视野环检查
	确认视野环并清洁，清除增强剂等异物
	每三个月

	激光灯
	定位灯功能检查，必要时调整
	每三个月

	顶盖风扇功能
	确认顶盖风扇均正常运行
	每三个月

	扫描架机械检查
	检查机架内卡扣，螺丝，螺杆，线缆固定，插头，部件是否有形变等异常
	每三个月

	球管阳极声音
	确认阳极声音无异常
	每三个月

	机架水平检查
	确认机架水平，地脚螺栓固定良好
	每三个月

	球管油路及散热
	检查连接情况及功能
	每三个月

	静平衡及龙门架
	断电后手动旋转机架，能在任何位置定住且转动顺畅无异响为佳，反之检查原因。必要时加润滑脂。
	每三个月

	准直器
	检查准直器丝杆运动是否顺畅，窗口清洁。功能确认，必要时做精度调整。
	每三个月

	探测器除尘
	探测器表面清洁，过滤网进出口清洁。
	每三个月

	球管冷却器除尘
	清洁冷却器内灰尘，提高球管散热率
	每三个月

	滑环清洁
	清理滑环信号刷，去除氧化层，防止通讯失联
	每三个月

	信号刷及电刷检查
	长度检查。摩擦面检查及打磨，确保平面接触。
	每三个月

	RSC机箱
	检查线缆舒适度，接头松紧度，灰尘清理
	每三个月

	SSC机箱
	检查线缆舒适度，接头松紧度、灰尘清理
	每三个月

	机架除尘
	机架内其他需要消洁的部件
	每三个月

	机架外壳
	清洁，并检查部件连接等
	每三个月

	4、扫描床保养

	床外壳检查
	床外观检查，包含形变，无损，脱落等。清洁
	每三个月

	床线缆及电器盒
	要求：线缆舒适度正常，电器盒清洁。
	每三个月

	床进出检查
	要求：床进出平稳，床底杂物清理。
	每三个月

	床升降检查
	要求：升降无异响，运行平稳。
	每三个月

	升降推杆功能
	检查推杆是否磨损严重，偏离。
	每三个月

	升降和进出限位
	确认床升降及进出限位是否正常。
	每三个月

	互锁检查
	确认互锁功能是否正常。
	每三个月

	脚踏功能
	脚踏开关功能确认。
	每三个月

	5、图像性能检测及调整

	空气扫描
	图像质量要求
	每三个月

	水模扫描
	图像质量要求
	每三个月

	扫描协议修改
	确认修改后协议，并和院方确认，特别是增强协议需要再三确认。
	每三个月

	空气校准
	图像质量要求
	每三个月

	水模校准
	图像质量要求
	每三个月

	角度校准
	图像质量要求
	每三个月

	训管（非必须）
	针对偶尔球管打火，吸气剂激活。老管禁止训管。
	每三个月

	灯丝校正（非必须）
	灯丝参数校正，老管禁止校正。
	每三个月

	伪影及均匀度
	要求整个视野图像均匀且无异常。
	每三个月

	水及空气CT检测
	图像质量要求
	每三个月

	噪声检测
	图像质量要求
	每三个月

	高对比度分辨率
	图像质量要求
	每三个月

	病人检查
	保养完成后至少监测完成3个检查，确认扫描正常，图像正常，传输正常，打印正常。
	每三个月

	6、设备外观及场地确认

	整机外壳复原
	安装装机外壳并清洁
	每三个月

	收水模及工具
	存放水模及工具，以便下次使用
	每三个月

	设备环境再确认
	确认设备安装正常，线缆正常，工具无遗留。
	每三个月

	清洁机房
	留下一个干净的作业环境
	每三个月


