附件2：纤支镜室纯水机采购需求（实质性要求）
一、技术参数
1.产水水质：符合卫生部医院消毒供应中心WS310.1/2/3-2016用水标准和WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》。
2.产水量：产水量≥ 100L/H。

3.反渗透膜采用高脱反渗透膜，保证出水稳定及高效。
4.内毒素、细菌去除率不低于99.9%；溶解盐去除率不低于99%。

5.整机一体式设计。

6.监测与保护：具有各级压力、流量和水质在线监测，缺水、低压、过载等安全保护装置。

7.维护设计：模块式设计。

8.运行与供水：一键制水操作功能，根据水箱水位自动制水，水箱≥200L，采用304不锈钢水箱，纯水采用变频恒压供水方式。

9.控制与动力：采用合格高压泵，运行稳定、噪音低、能耗低，投标时需提供高压泵品牌、型号及相关合格证明；触摸屏及plc控制操作，高效稳定输出。

10.预处理系统：预处理精密过滤器采用集成化过滤芯精度≤1微米，可有效截留水中粒径＞1μm的杂质、悬浮物等。

11.电源参数：额定电压AC220V±5%，额定频率50HZ。
12.最佳操作压力：0.5MPa（允许误差±0.05MPa）

13.使用环境温度：5-35℃

14.使用环境相对湿度：≤80%RH

15. 进水要求：市政自来水，工作时进水水压0.15-0.4Mpa，符合GB5749的城市自来水，水温5~35℃,若进水条件不满足，需配套提供相应预处理调节装置（包含在投标报价内）。
 二、商务要求

1. 质保期：整机质保期≥1年，质保期内包含所有耗材、配件的免费更换及维修服务，质保期自设备验收合格之日起计算。
2. 交货时间：合同签订生效后30个日历天内，完成交货、安装调试、培训及试运行。
3.交货地点：采购人指定地点。 
