附件2：医用药品冷藏箱采购需求（实质性要求）
一、技术参数
1、立式对开门设计，有效容积≥620L；

2、微电脑控制，数字温度显示，箱内温度范围2℃~8℃；

3、温控精度：箱内温度波动度≤±1.0℃，箱内空间温度均匀性≤±2.0℃（全箱上下、前后、左右温差）；
4、整机配备2个测试孔；

5、搁架≥6层，蘸塑搁架≥12个，搁架可调；

6、采用三层钢化玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；

7、自关门设计；

8、报警方式：声光报警，至少可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警≥48小时；

9、环保无氟制冷剂；

10、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，也可外部通过独立灯开关控制；

11、采用双锁设计；

12、四个万向脚轮，可固定底角；

13、箱内≥5 个测温点（四角 + 中间）；

 二、商务要求

1. 质保期：整机质保期≥1年，质保期内包含所有配件的免费更换及维修服务，质保期自设备验收合格之日起计算。
2. 交货时间：合同签订生效后30个日历天内，完成交货、安装调试、培训及试运行。
3.交货地点：采购人指定地点。 
